|  | gke – Thông tin kỹ thuật |  | 730-117-EN |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Phiên bản 01 |  |
|  | Kiểm soát quá trình làm sạch |  | Được tạo bởi | 28.06.2013 | JM |
|  |  |  | Đã thay đổi |  |  |
|  |  |  | Đã kiểm tra | 16.07.2013 | UK |
|  |  |  | Phát hành | 16.07.2013 | UK |
|  |  |  | Trang 1 of 1 |  |

Theo yêu cầu của hướng dẫn số 93/42 của MDD (the European Medical Devices ) chị thị làm sạch của thiết bị y tế đã được xác nhận. xác nhận có nghĩa đó là quá trình

- Quá trình đã có hiệu quả và

- Quá trình phải không có gì thay đổi đáng chú ý trong quá sử dụng hàng ngày. Đó có nghĩa là, nó phải làm hoạt động tái tạo

Do đó trong quá trình làm sạch tự động tất các các thông số phải được kiểm soát để đảm bảo việc tái tạo trong máy rửa khử khuẩn ( WDs). Các thông số phải không có thay đổi không đáng chú ý nào. Một vài thông tin quá trình đã cung cấp bởi chính WD bằng cách sử dụng nhiệt độ tích hợp và hệ thống ghi thời gian. Một vài WDs cũng để đo hàm lượng của chất tẩy rửa và tốc độ quay của tay phun.

Các thông số quan trọng sau không được kiểm soát bởi chính WDs:

- Thay đổi chất lượng nước, vd: độ cứng của nước, chứa muối.

- Sự lựa chọn sai chất tẩy rửa

- Sử dụng 1 chất tẩy rửa hết hạn với hiệu quả làm sạch kém

- Chọn sai chương trình

Để có thể kiểm soát các thông số đó không được kiểm soát bởi WD, Gke phát triển thử nghiệm vết bẩn nhân tạo trên chỉ thị là sạch được đặt trong quá trình và  kiểm tra trực quan mức độ rửa sạch sau quá trình làm sạch

Các chị thị được cung cấp với các mức độ khó khác này. Vì vậy điều này làm cho các quá trình làm sạch khác phù hợp với chị thị có thể được chọn.

Các khuyên cáo cho kiểm soát thiết bị y tế của  RKI đề cập đến chỉ thị làm sạch. Thông thường dụng cụ được làm sạch phải được kiểm tra về mặt quang học là còn lưu lại vết bẩn trên bề mặt. Nếu phức tạp ví dụ các dụng cụ quan trọng B được làm sạch, kiểm tra quang học có thể không thể vì các bề mặt bên trong- vi dụ. trong lumens rỗng không thể nhìn thế. Trong trường hợp này RKI đề xuất sử dụng đầy đủ các chỉ thị làm sạch mà được thêm vào quá trình

Không cần đề cập đến bao nhiêu chỉ thị làm sạch cần được sử dụng, điều này phụ thuộc riêng về trọng tải, làm sạch không đồng nhất trong buồng và kích thước buồng. trục trặc trong quá trình xảy ra bất cứ lúc nào và không có cảnh báo, các chỉ thị làm sạch được đề cập trong phụ lục 3 “ liên quan tới hàng loạt các bài kiểm tra” của RKI đề nghị tháng 10 2012 là về các hoạt động của WDs. Việc sử dụng các chị thị làm sạch đó không thích hợp cho lấy mẫu thử nghiệm nhưng là một phần của việc giám sát liên tục các mẻ và sản phẩm